| 建设项目名称 |  | X射线装置应用项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  | 井冈山大学附属医院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 |  | 曾常爱 |  | 联系人 |  | 胡春华 |  | 联系电话 |  |  | 15879636836 |
| 注册地址 |  | 江西省吉安市吉州区井冈山大道110号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目建设地点 |  | 江西省吉安市吉州区井冈山大道110号医院内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  | / |  |  |  |  | 批准文号 |  | / |  |  |
| 建设项目总投资（万元） |  | 1600 |  |  | 环保投资 （万元） |  | 52 |  | 投资比例 | 3.25% |  |
| 项目性质 |  | □新建 □改建 R扩建 □其他 |  |  |  |  |  |  | 占地面积（m2） | 135 |  |
| 应用类型 | 放射源 | □销售 | □Ⅰ类 □Ⅱ类 □Ⅲ类 □Ⅳ类 □Ⅴ类 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | □使用 | □Ⅰ类（医疗使用） □Ⅱ类 □Ⅲ类 □Ⅳ类 □Ⅴ类 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 非密封放射性物质 | □生产 | □制备PET用放射性药物 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | □销售 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | □使用 | □乙 □丙 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 射线装置 | □生产 | □Ⅱ类 □Ⅲ类 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | □销售 | □Ⅱ类 □Ⅲ类 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | R使用 | RⅡ类 RⅢ类 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、建设单位简介 井冈山大学附属医院位于江西省吉安市吉州区井冈山大道110号（地理位置见附图一）。医院始建于1974年，是一所集医疗、急救、教学、科研、预防保健、康复等功能为一体的三级甲等综合性省直医院。医院占地面积近16亩，医疗业务用房建筑面积3.2万㎡，编制病床位1510张，医院内设等26个临床科室和11个医技科室、19个职能科室。医院现有职工739人，其中专业技术人员667人，高级职称人员120余人，博士后、博士、硕士等高学历人才80余人。 二、核技术应用项目由来 为改善病人治疗条件，提高医院服务质量及服务水平，满足广大患者就医的需要，医院淘汰了原有2台牙片机，在原机房更新了1台口腔全景X光机和1台牙科X射线机，同时新增了DSA、口腔CT、64排螺旋CT、DR和移动X光机各1台，上述7台X射线装置均已运行。 根据《中华人民共和国放射性污染防治法》、《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》（国务院第449号令）、《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》（2008年修订 国家环境保护部第3号令）、《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表1  项目基本情况

（国家环境保部第18号令）等国家辐射环境管理相关法律法规的规定和江西省环境保护主管部门的要求，井冈山大学附属医院DSA、64排螺旋CT等X射线装置应用项目应进行辐射环境影响评价并编制辐射环境影响报告表。为此，井冈山大学附属医院于2016年1月11日正式委托江西核工业环境保护中心（国环评证乙字第2306号）进行辐射环境影响评价（委托书见附件1）。心则立即组织人员进行了现场踏勘和资料收集等相关工作，在此基础上编制完成了该医院的辐射环境影响报告表。 三、建设项目简况 （1）项目地理位置 医院新增的DSA位于门诊大楼8楼（顶楼）东南侧；64排螺旋CT和DR位于门诊大楼地下一层；口腔全景X光机和牙科X射线机在同一机房使用，但不同时曝光，机房位于门诊大楼3楼西北角；口腔CT位于门诊大楼4楼东北侧；移动X光机在住院大楼11楼病房使用。各射线装置具体位置见附图二项目平面布置图中。 （2）核技术应用项目概况 本次环评的内容见表1-1。 表1-1 井冈山大学附属医院本次环评的射线装置一览表 序号; 设备名称; 数量 （台）; 型号; 类别; 项目 性质; 应用目的和任务; 设备 位置; 辐射工作人员数（人）. 1; DSA; 1; Innova IGS530; Ⅱ类; 已建; 介入 治疗; 门诊大楼 8楼 介入室; 16. 2; DR; 1; DR-F; Ⅲ类; 已建; 诊断; 门诊大楼 地下一层放射科; 8. 3; 64排螺旋CT; 1; LightspeedVCT; 已建; 诊断; 6. 4; 口腔全景 X光机; 1; Cranex D; 已建; 诊断; 门诊大楼 3楼 口腔科; 1. 5; 牙科X射线机; 1; PCANMECAT; 已建; 诊断; 1. 6; 口腔CT (坐位扫描／站位扫描); 1; i-CAT17-19; 已建; 诊断; 门诊大楼 4楼; 1. 7; 移动X光机; 1; YZ021-2; 已建; 诊断; 住院大楼11楼; 3. （3）周围环境简况 医院位于吉安市吉州区井冈山大道110号。医院东临吉州区疾病预防控制中心，南临中国建设银行，西临井冈山大道，北临人民路。医院外环境关系图见附图三。 医院新增的DSA位于门诊大楼8楼（顶楼）东南侧，机房东侧邻空，南侧与设备间、缓冲间和外走廊相邻，西侧与内走廊相邻，北侧与操作室和仓库相邻，楼下为供应室。64排螺旋CT位于门诊大楼地下一层，机房东邻候诊室和办公室，南邻控制室，西邻土层，北邻胃肠机机房和控制室，楼上为门诊大厅。DR位于门诊大楼地下一层三机房，机房东和北邻走廊，南邻机房，西邻控制室，楼上为门诊大厅。口腔全景X光机和牙科X射线机在原牙片机机房使用，机房位于门诊大楼3楼西北角，机房西和北侧邻空，南邻楼梯，东邻控制室和走廊，楼下为骨伤科诊察室，楼上为眼科检查室。口腔CT位于门诊大楼4楼东北侧，西和南侧邻空，西邻侧听室，北邻走廊，楼下为口腔科技工室，楼上为同位素室的高活性室。移动X光机在住院大楼11楼病房使用。各机房平面布置见附图四至附图七。上述各X射线装置机房均已由相应有资质的单位（江西省职业病防治研究院）进行了预评价。上述各X射线装置机房周边50m均为医院医疗用房。 四、医院原有核技术应用项目概况 （1）医院原有核技术应用项目情况 医院现有单排螺旋CT机、X射线诊断胃肠机、DR、DSA、小型C臂机、60Co陀螺刀各1台，牙片机2台及非密封放射性物质131I的应用，上述放射性同位素与射线装置分别于2009年和2010年履行了环评手续（批复见附件2和附件3），并办理了辐射安全许可证，证号为赣环辐证[D1301]（见附件4）。上述放射性同位素与射线装置于2010年和2011年分别进行了竣工环境保护验收（批复见附件5和附件6）。具体情况见表1-2、表1-3和表1-4。 医院对原有NC100型小C臂机进行了更新，在原使用场所使用WHA-200型小C臂机，更新后的小型C臂机管电压和管电流与原有小型C臂机相当，医院将尽快到环保主管部门进行备案。对原有的2台牙片机进行淘汰，在原牙片机机房使用1台口腔全景X光机和1台牙科X射线机，更新后的1台口腔全景X光机和1台牙科X射线机的管电压和管电流均大于原有牙片机，本次履行环评手续。 表1-2井冈山大学附属医院非密封放射性物质一览表 序号; 核素 名称; 放射性 活度 （Bq/a）; 日等效最 大操作量 （Bq）; 使用 场所; 活动种类 和范围; 环评; 验收. 1; 131I; 4.44×1010; 1.85×108; 核医 学科; 使用乙级非密封放射性物质工作场所; 赣环辐字[2009]25号; 赣环辐字[2010]35号. 表1-3 井冈山大学附属医院验收内容一览表 序号; 核素 名称; 放射性活度 （Bq）; 源编码; 活动种类 和范围; 设备所在 位置; 环评; 验收. 1; 60Co; 2.59×1014; 0310CO003001; 使用Ⅰ类 放射源; 住院大楼 地下一层; 赣环辐字[2010]16号; 赣环辐字[2011]67号. 表1-4 井冈山大学附属医院射线装置一览表 序 号; 设备名称; 数量 （台）; 型号; 管电压及管电流; 使用场所; 活动种类和范围; 环评; 验收. 1; 单排螺旋CT机; 1; SOMTOM; 130kV 150mA; 门诊大楼地下一层放射科; 使用Ⅲ类射线装置; 赣环辐字[2009]25号; 赣环辐字 [2010]35号. 2; DR; 1; STATIF; 120kV 500mA. 3; Χ线诊断 胃肠机; 1; Tu-41; 120kV 500mA. 4; 小型C臂*机*; 1; WHA-200; 110kV 20mA; 住院大楼15楼手术室. 5; 牙片机*; 1; MSD-Ⅲ; 65kV 1.5mA; 门诊大楼三楼 口腔科. 6; 牙片机*; 1; D-052SB; 64kV 12mA. 7; DSA; 1; CGO3000; 150kV 1000mA; 住院大楼16楼手术室; 使用Ⅱ类射线装置. * 注：小型C臂机为更新后设备，2台牙片机均已淘汰。 （2）医院辐射安全管理现状 井冈山大学附属医院严格遵守《中华人民共和国放射性污染防治法》和《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》等相关放射性法律、法规，配合各级环保部门监督和指导，辐射防护设施运行、维护、检测工作良好，在辐射安全和防护制度的建立、落实以及档案管理等方面运行良好。 医院成立了辐射防护领导机构，设立兼职的辐射防护监督员，负责医院的辐射防护与安全工作。 医院已制定了完善的操作规程、岗位职责、辐射防护和安全保卫制度、设备检修维护制度以及人员培训计划和监测方案。 医院已建立了完善的放射性事件应急处理预案。 医院各射线装置工作场所均设置了通风装置，各机房门口设置工作指示灯和规范地张贴电离辐射警告标志，且各射线装置均制定了操作规程，操作人员培训合格后方可持证上岗。因此，医院各射线装置使用场所具备防止误操作、防止工作人员和公众受到意外照射的安全措施。 医院配置了铅衣、铅帽、铅围脖、铅屏风等防护用品。 医院核医学科产生放射性废气高于屋顶排放、含放射性废水由专用衰变桶收集衰变10个半衰期以上后达标排放，含放射性固体废物收集后置于衰变池中衰变10个半衰期以上达标排放。 医院制定了相应的质量保证大纲和质量控制检测计划，有专职医用物理人员负责质量保证和质量控制检测工作。 医院所有辐射工作人员均配备了个人剂量计，进行辐射工作时均规范佩戴个人剂量计，并进行个人剂量检测和职业健康检查，建立了个人剂量档案（见附件13）和职业健康监护档案（见附件14）。 医院已配备了1台便携式χ-γ剂量率仪、1台表面沾污仪和1台900型Radiation Scanner手持式剂量仪。 医院共有辐射工作人员45人，其中4人于2010年和11人于2012年参加了环保主管部门组织的辐射安全与防护培训并取得合格证（见附件12），没有参加培训的辐射工作人员应尽快参加培训并通过考核。 医院目前没有按相关规定向相关部门提交了《放射性同位素与射线装置安全和防护状况年度评估报告》，医院应尽快进行放射性同位素与射线装置安全和防护状况年度评估。 五、评价目的 （1）对医院新增的射线装置周边的辐射环境现状进行现场调查和监测，以掌握该场址的辐射水平和辐射环境质量现状。 （2）通过环境影响评价，估算建设项目对其周围环境影响的程度和范围，提出环境污染控制对策，为建设项目的工程设计和环境管理提供科学依据。 （3）对不利影响和存在的问题提出防治措施，把辐射环境影响减少到“可合理达到的尽量低水平”。 （4）提出环境管理和环境监测计划，使该项目满足国家和地方环境保护部门对建设项目环境管理规定的要求，为辐射环境管理提供科学依据。 六、评价因子及评价重点 本项目的污染因子为射线装置应用产生的电离辐射。本次评价采用X-γ辐射剂量率作为评价因子，重点评价其产生的电离辐射对环境敏感点人群的影响。

表2   放射源

| 序号 | 核素 名称 | 总活度（Bq）/活度（Bq）×枚数 | 类别 | 活动 种类 | 用途 | 使用场所 | 贮存方式与地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |

注：放射源包括放射性中子源，对其要说明是何种核素以及产生的中子流强度（n/s）。

表3   非密封放射性物质

| 序号 | 核素 名称 | 理化 性质 | 活动 种类 | 实际日最大操作量（Bq） | 日等效最大操作量（Bq） | 年最大用量（Bq） | 用途 | 操作方式 | 使用场所 | 贮存方式与地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：日等效最大操作量和操作方式见《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）。

表4   射线装置

（一）加速器：包括医用、工农业、科研、教学等用途的各种类型加速器

| 序号 | 名称 | 类别 | 数量 | 型号 | 加速粒子 | 最大能量 （MeV） | 额定电流（mA）/剂量率（Gy/h） | 用途 | 工作场所 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |

（二）X射线机，包括工业探伤、医用诊断和治疗、分析等用途

| 序号 | 名称 | 类别 | 数量 | 型号 | 最大管电压（kV） | 最大管电流（mA） | 用途 | 工作场所 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DSA | Ⅱ | 1 | Innova IGS530 | 125 | 1000 | 介入治疗 | 门诊大楼 8楼 |  |
| 2 | DR | Ⅲ | 1 | DR-F | 150 | 500 | 放射诊断 | 门诊大楼 地下一层 |  |
| 3 | 64排螺旋CT | Ⅲ | 1 | LightspeedVCT | 140 | 500 | 放射诊断 | 门诊大楼 地下一层 |  |
| 4 | 口腔全景X光机 | Ⅲ | 1 | Cranex D | 85 | 10 | 放射诊断 | 门诊大楼3楼 |  |
| 5 | 牙科X射线机 | Ⅲ | 1 | PCANMECAT | 70 | 1800As/h | 放射诊断 | 门诊大楼3楼 |  |
| 6 | 口腔CT | Ⅲ | 1 | i-CAT17-19 | 130 | 15 | 放射诊断 | 门诊大楼4楼 |  |
| 7 | 移动X光机 | Ⅲ | 1 | YZ021-2 | 90 | 160 | 放射诊断 | 住院大楼11楼 |  |

（三）中子发生器，包括中子管，但不包括放射性中子源

| 序号 | 名称 | 类别 | 数量 | 型号 | 最大管电压（kV） | 最大靶电流（μA） | 中子强度（n/s） | 用途 | 工作场所 | 氚靶情况 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 活度（Bq） | 贮存方式 | 数量 |  |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |

表5   废弃物（重点是放射性废弃物）

| 名称 | 状态 | 核素 名称 | 活度 | 月排 放量 | 年排放总量 | 排放口 浓度 | 暂存 情况 | 最终 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / |

注：1. 常规废弃物排放浓度，对于液态单位为mg/L，固体为mg/kg，气态为mg/m3；年排放总量用kg。

2. 含有放射性的废弃物要注明，其排放浓度、年排放总量分别用比活度（Bq/L或Bq/kg，或Bq/m3）和活度（Bq）。

表6   评价依据

| 法规 文件 | （1）《中华人民共和国环境保护法》（中华人民共和国主席令第九号 2015年） （2）《中华人民共和国环境影响评价法》（中华人民共和国主席令第77号） （3）《中华人民共和国放射性污染防治法》（中华人民共和国主席令第6号） （4）《中华人民共和国职业病防治法》（中华人民共和国主席令第60号） （5）《建设项目环境保护管理条例》（国务院第253号令） （6）《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》（国务院第449号令） （7）《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》（2008年修订 国家环境保护部第3号令） （8）《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》（国家环境保部第18号令） （9）《关于印发辐射安全许可座谈会会议纪要的函》（国家环境保护总局办公厅 环办函[2006]629号） （10）《放射工作人员职业健康管理办法》（卫生部第55号令，2007年） （11）《关于进一步加强环境影响评价管理工作的通知》（国家环境保护总局公告51号，2006年） （12）《建立放射性同位素与射线装置辐射事故分级处理和报告制度》（环发[2006]145号） （13）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第33号） |
| --- | --- |
| 技术 标准 | （1）《辐射环境保护管理导则 核技术应用建设项目 环境影响评价文件的内容和格式》（HJ/T10.1-2016） （2）《辐射环境监测技术规范》（HJ/T61-2001）国家环境保护总局 （3）《环境地表γ辐射剂量率测定规范》（GB/T14583-93） |
| 其他 | （1）《委托书》（井冈山大学附属医院 2016年1月） （2）井冈山大学附属医院数字减影血管造影系统（DSA）建设项目职业病危害放射防护预评价报告表》（江西省职业病防治研究院） （3）《井冈山大学附属医院口腔CT机房建设项目职业病危害放射防护预评价报告表》（江西省职业病防治研究院) |

表7   保护目标与评价标准

一、评价范围 本项目为X射线装置应用项目，主要是X射线装置运行过程中产生的X射线对周围环境的影响，依据《辐射环境保护管理导则 核技术应用建设项目 环境影响评价文件的内容和格式》（HJ/T10.1-2016），考虑到该项目的实际情况，本项目的评价范围为各机房屏蔽墙体外周边50m。

二、保护目标 经现场调查，本辐射项目的环境保护目标主要为医院从事放射性工作医生、病人及机房周边非放射性工作人员和公众成员。本项目的环境保护目标见表7-1： 表7-1 环境保护目标一览表 环境保护对象; 相对方位; 距离; 规模. 职业工作人员; DSA操作人员; 球管; 0.3-3m; 22人. DR操作人员; 机房西墙; 1m; 4人. 64排螺旋CT操作人员; 机房南墙; 1m; 6人. 口腔全景X光机操作人员; 机房东墙; 1m; 1人. 牙科X射线机操作人员; 机房东墙; 1m; 1人. 口腔CT操作人员; 机房北墙; 1m; 1人. 移动X光机操作人员; 球管; 7m; 2人. 公众成员; 各X射线装置机房周边房间非辐射工作人员及路过机房周边公众; 机房各屏蔽墙; 0.5m; /.

三、评价标准 （1）、《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002） 本标准适用于实践和干预中人员所受电离辐射照射的防护和实践中源的安全。 ①剂量限制 第4.3.2.l款 应对个人受到的正常照射加以限制，以保证本标准6.2.2规定的特殊情况外，由来自各项获准实践的综合照射所致的个人总有效剂量当量和有关器官或组织的总当量剂量不超过附录B（标准的附录B）中规定的相应剂量限值。不应将剂量限值应用于获准实践中的医疗照射。

B1剂量限值 B1.1职业照射 BI.1.l剂量限值 BI.1.1.l应对任何工作人员的职业照射水平进行控制，使之不超过下述限值·： a）由审管部门决定的连续5年的年平均有效剂量（但不可作任何追溯性平均），20mSv；本项目取其四分之一即5mSv作为管理限值。 B1.2公众照射 BI.2.1剂量限值 实践使公众中有关关键人群组的成员所受到的平均剂量估计值不应超过下述限值： a）年有效剂量，lmSv；本项目取其十分之一即0.1mSv作为管理限值。 （2）、《X射线计算机断层摄影放射防护要求》（GBZ 165-2012） 5. CT机房的防护要求 5.1 CT机房的设置应充分考虑邻室及周围场所的人员驻留条件，一般应设在建筑物的一端。 5.2 CT机房应有足够的使用空间，面积应不小于30m2，单边长度不小于4m。机房内不应堆放无关杂物。 5.3 CT机房的墙壁应有足够的防护厚度，机房外人员可能受到照射的年有效剂量小于0.25mSv（相应的周有效剂量小于5μSv），距机房外表面0.3m处空气比释动能率<2.5μGy/h。 5.4 CT机房外明显处设置电离辐射警告标志，并安装醒目的工作状态指示灯。 5.5 CT机房应保持良好的通风。 （3）、《医用X射线诊断放射防护要求》（GBZ130-2013） 5 X射线设备机房防护设施的技术要求 5.1 X射线设备机房（照射室）应充分考虑邻室（含楼上和楼下）及周围场所的人员防护和安全。 5.2 每台X射线机（不含移动式和携带式床旁摄影机与车载X射线机）应设有单独的机房，机房应满足使用设备的的空间要求。对新建、改建和扩建的X射线机房，其最小有效使用面积、最小单边长度应不小于表7-2要求。 表7-2 X射线设备机房（照射室）使用面积及单边长度 设备类型; 机房内最小有效使用面积m2; 机房内最小单边长度m. CT机; 30. 单管头X射线机b.5; 20; 3.5. 透视专用机ｃ、碎石定位机、口腔CT卧位扫描; 15; 3. 乳腺机、全身骨密度仪; 10; 2.5. 牙科全景机、局部骨密度仪、口腔CT坐位扫描／站位扫描; 5; 2. 口内牙片机; 3; 1.5. b单管头、双管头或多管头X射线机的每个管球各安装在1个房间内。 c透视专用机指无诊断床、标称管电流小于5mA的X射线机。. 5.3 X射线设备机房屏蔽防护应满足如下要求： 表7-3 不同类型X射线设备机房的屏蔽防护铅当量厚度要求 机房类型; 有用线束方向铅当量mm; 非有用线束方向铅当量mm. 标称125kV以上的摄影机房; 3; 2. 标称125kV及以下的摄影机房、口腔CT、牙科全景机房（有头颅摄影）; 2; 1. 透视机房、全身骨密度仪机房、口内牙片机房、牙科全景机房（无头颅摄影）、乳腺机房; 1; 1. 介入Ｘ射线设备机房; 2; 2. CT机房; 2（一般工作量）a 2.5（较大工作量）a. a 按GBZ/T180的要求. 5.4在距机房屏蔽体外表面0.3m处，机房的辐射屏蔽防护，应满足下列要求： a)具有透视功能的X射线机在透视条件下检测时，周围剂量当量率控制目标值应不大于2.5μSv/h；测量时，X射线机连续出束时间应大于仪器响应时间。 b)CT机、乳腺摄影、口内牙片摄影、牙科全景摄影、牙科全景头颅摄影和全身骨密度仪机房外的周围剂量当量率控制目标值应不大于2.5μSv/h；其余各种类摄影机房外人员可能受到照射的年有效剂量约束值应不大于0.25mSv；测量时，测量仪器读出值应经仪器响应时间和剂量检定因子修正后得出实际剂量率。 5.5机房应设有观察窗或摄影装置，其设置的位置便于观察到患者和受检者的状态。 5.6 机房内布局要合理，应避免有用线束，直接照射门、窗和管线口位置；不得堆放与诊断工作无关的杂物。机房应设置动力排风装置，并保持良好的通风。 5.7 机房门外应有电离辐射标志、放射防护注意事项、醒目的工作状态指示灯，灯箱处应设警示语句；机房门应有闭门装置，且工作状态指示灯和与机房相同的门能有效联动。 5.8 患者和受检者不应在机房内候诊；非特殊情况，检查过程中陪检者不应滞留在机房内。 5.9 每台X射线设备根据工作内容，现场应配备不少于表4（见表7-4）基本种类要求的工作人员、患者和受检者防护用品与辅助设施，其数量应满足开展工作需要，对陪检者应至少配备铅防护衣；防护用品和辅助设施的铅当量应不低于0.25mmPb；应为不同年龄儿童的不同检查，配备有保护相应组织和器官的防护用品，防护用品和辅助设施的铅当量应不低于0.5mmPb。 表7-4 个人防护用品和辅助防护设施配置要求 放射检查类型; 工作人员; 患者和受检者. 个人防护用品; 辅助防护 设施; 个人防护用品; 辅助防护设施. 放射诊断学用X射线设备隔室透视、摄影; ——; ——; 铅橡胶性腺防护围裙（方形）或方巾、铅橡胶颈套、铅橡胶帽子; 或可调节防护窗口的立位防护屏；固定特殊受检者体位的各种设备. 口内牙片摄影; ——; ——; 大领铅橡胶颈套; ——. 牙科全景体层摄影口腔ＣＴ; ——; ——; 铅橡胶帽子、大领铅橡胶颈套; ——. 放射诊断学用Ｘ射线设备同室透视、摄影; 铅橡胶围裙选配：铅橡胶帽子、铅橡胶颈套、铅橡胶手套、铅防护眼镜; 或铅防护屏风; 铅橡胶性腺防护围裙（方形）或方巾、铅橡胶颈套、铅橡胶帽子; 或可调节防护窗口的立位防护屏；固定特殊受检者体位的各种设备. CT体层扫描（隔室）; ——; ——; 铅橡胶性腺防护围裙（方形）或方巾、铅橡胶颈套、铅橡胶帽子; ——. 床旁摄影; 铅橡胶围裙选配：铅橡胶帽子、铅橡胶颈套; 或铅防护屏风; 铅橡胶性腺防护围裙（方形）或方巾、铅橡胶颈套、铅橡胶帽子; ——. 骨科复位等设备旁操作; 铅橡胶围裙 选配：铅橡胶帽子、铅橡胶颈套、铅橡胶手套; 移动铅防护屏风; 铅橡胶性腺防护围裙（方形）或方巾、铅橡胶颈套、铅橡胶帽子; ——. 介入放射学操作; 铅橡胶围裙、铅橡胶颈套、铅橡胶帽子、铅防护眼镜选配：铅橡胶手套; 铅悬挂防护屏、铅防护吊帘、床侧防护帘、床侧防护屏选配：移动铅防护屏风; 铅橡胶性腺防护围裙（方形）或方巾、铅橡胶颈套、铅橡胶帽子、阴影屏蔽器具; ——. 注：“——”表示不需要.

表8  环境质量和辐射现状

一、监测计划 （1）监测内容与点位 在医院内及各X射线使用场所布设监测点，监测因子为X-γ剂量率，监测布点见附图三至附图七。 （2）监测仪器与规范 电离辐射监测仪器的参数与规范见表8-1。 表8-1 监测仪器与监测规范表 仪器名称; X-γ辐射剂量当量率仪. 仪器型号; FH40G. 量程; 10nSv/h~1Sv/h. 检定单位及证书编号; 检定单位：上海市计量测试技术研究院华东国家计量测试中心 证书编号：2015H21-20-001717. 有效期; 2015.05.20—2016.05.19. 监测规范; 《辐射环境监测技术规范》（HJ/T61-2001）. 监测单位; 江西省核工业地质局测试研究中心. 监测时间; 2016年1月11日、 2016年1月29日、 2016年11月14日（整改后监测）. （3） 质量保证措施 a 合理布设监测点位，保证各监测点位布设的科学性和可比性，同时满足标准要求。 - b 监测方法采用国家有关部门颁布的标准，监测人员经考核并持有合格证书上岗。 - c 监测仪器每年定期经计量部门检定，检定合格后方可使用。 - d 每次测量前、后均检查仪器的工作状态是否正常，并用检验源对仪器进行校验。 - e 由专业人员按操作规程操作仪器，并做好记录。 - f 监测报告严格实行三级审核制度，经过校对、校核，最后由技术总负责人审定。 二、环境辐射环境质量现状监测结果及评价 （1）医院内辐射环境质量现状监测结果及评价 医院内辐射环境现状监测结果见表8-2。 表8-2 井冈山大学附属医院内X-γ剂量率水平监测结果 编号; 监测点位描述; X-γ剂量率（nSv/h）. 范围值; 平均值. ▲1; 医院内空地（室外）; 108～121; 116. ▲2; 门诊大楼一楼（室内）; 112～128; 119. ▲3; 住院大楼一楼（室内）; 115～132; 122. - 表8-2监测结果表明，医院X射线装置应用场所周围外环境X-γ辐射空气吸收剂量率在108～132nSv/h之间，处于江西省室外、室内辐射环境本底范围值内（注：江西省室外辐射环境本底范围值13.7～340.8nGy/h，室内辐射环境本底范围值33.4～365.8nGy/h，来源于《中国环境天然放射性水平》）。 （2）已建X射线装置应用场所辐射环境质量现状监测结果及评价 根据专家意见，井冈山大学附属医院对口腔CT观察窗和防护门进行了整改，观察窗设置双铅玻璃并双面包边，防护门四周添加铅皮并包边（整改后照片见附图九）。整改后监测单位对观察窗和防护门进行了监测，医院已建X射线装置应用场所辐射环境监测结果见表8-3。 表8-3 已建X射线装置应用场所X-γ剂量率水平监测结果 编号; 监测点位描述; X-γ剂量率（nSv/h）. 开机; 关机. 范围值; 平均值; 范围值; 平均值. ▲4; 64排螺旋CT（检测条件： 120kV， 400mA）; 控制室防护门外30cm; 316～343*; 332; 123～129; 126. ▲5; 控制室防护门外100cm; 225～237; 231; 118～125; 122. ▲6; 观察窗外30cm; 119～129; 123; 117～129; 123. ▲7; 病人进出防护门外30cm; 228～239*; 233; 120～132; 127. ▲8; 病人进出防护门外100cm; 139～154; 147; 120～130; 125. ▲9; 东墙外30cm; 126～138; 132; 125～137; 131. ▲10; 楼上; 119～132; 126; 117～131; 126. ▲11; DR （检测条件： 90kV， 400mA）; 控制室防护门外30cm; 113～122; 118; 113～121; 117. ▲12; 观察窗外30cm; 258～269*; 263; 115～122; 119. ▲13; 操作位; 119～128; 123; 118～126; 123. ▲14; 病人进出防护门外30cm; 120～129*; 125; 120～129; 125. ▲15; 北墙外30cm; 119～128; 124; 119～128; 124. 续上表 编号; 监测点位描述; X-γ剂量率（nSv/h）. 开机; 关机. 范围值; 平均值; 范围值; 平均值. ▲16; 口腔全景 X光机 （检测条件： 81kV， 10mA）; 防护门外30cm; 125～213*; 180; 126～132; 129. ▲17; 观察窗外30cm; 120～198*; 161; 119～124; 121. ▲18; 操作位; 121～129; 124; 119～128; 123. ▲19; 楼上（窗户旁）; 116～123; 119; 116～122; 119. ▲20; 楼下（窗户旁）; 118～124; 121; 118～124; 121. ▲21; 牙科X射线机（检测条件： 60kV，3mA）; 防护门外30cm; 125～133*; 129; 125～132; 128. ▲22; 观察窗外30cm; 119～125*; 121; 119～124; 121. ▲23; 口腔CT （检测条件： 120kV，37mAs）; 防护门外30cm; 183～565*; 367; 132～138; 134. ▲24; 防护门外100cm; 145～218*; 176; 135～142; 139. ▲25; 观察窗外30cm; 132～138; 136; 133～136; 135. ▲26; 操作位; 132～148; 139; 132～141; 136. ▲27; 西墙外30cm（测听室）; 177～195; 185; 132～139; 135. ▲28; 楼下; 129～137; 133; 128～137; 133. ▲29; DSA （检测条件：机房四周监测时均为曝光条件，曝光时72kV， 228mA；透视时61kV，管电流0.5mA）; 病人进出防护门外30cm; 109～115*; 112; 109～114; 112. ▲30; 控制室防护门外30cm; 108～115*; 112; 108～114; 112. ▲31; 观察窗外30cm; 107～113; 110; 107～113; 110. ▲32; 北墙外30cm（储物室）; 111～121; 117; 110～120; 116. ▲33; 西墙外外30cm（内走廊）; 118～126; 122; 117～125; 122. ▲34; 介入操作位; 曝光; （无铅衣屏蔽）; 4160～8310; 6411; 106～115; 111. （铅衣屏蔽后）; 452～469*; 461; 106～115; 111. 透视; （无铅衣屏蔽）; 1830～2470; 2222; 106～115; 111. （铅衣屏蔽后）; 125～137*; 132; 106～115; 111. ▲35; 楼下; 109～114; 112; 109～113; 111. ▲36; 移动X光机（检测条件： 70kV、10mA）; 操作位（离球管7m）; 121～132*; 127; 120～132; 126. 注：监测结果未扣除本底值，表中带*的数值为医疗设施辐射环境中剂量率最高点，在剂量估算中将选用此数值进行计算。 - 表8-3监测结果表明，医院已建的DSA介入操作位X-γ剂量率为4160～8310 nSv/h，显著高于本底；64排螺旋CT控制室防护门外30cm和病人进出防护门外30cm处的X-γ剂量率分别为316～343 nSv/h 和228～239 nSv/h，DR观察窗外30cm处的X-γ剂量率为258～269 nSv/h，口腔全景X光机防护门外30cm和观察窗外30cm处的X-γ剂量率分别为125～213 nSv/h和120～198nSv/h，口腔CT防护门外30cm、观察窗外30cm处的X-γ剂量率为分别为183～565 nSv/h和132～138nSv/h，均远低于标准中2.5 μSv/h要求；各X射线机机房周边其他各监测点及移动X光机操作位的X-γ剂量率与本底水平相当。DSA介入操作位X-γ剂量率较高，在机房内操作时，工作人员必须佩戴好个人剂量计、穿好铅衣、铅帽、铅围脖等防护用品，同时合理安排操作人员轮流操作尽可能缩短受照时间。根据《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB 18871-2002）辐射防护要求中的防护与安全的最优化的原则，即在考虑了经济和社会因素之后，个人受照剂量的大小、受照的人数以及受照的可能性均保持在可合理达到的尽量低水平，建议医院在64排螺旋CT机房大防护门、小防护门外1m及口腔CT防护门外1m处划定警戒线并加“禁止靠近”字样，防止人员靠近收到不必要的照射。

表9   项目工程分析与源项

一、工程设备和工艺分析 1、工程设备 本项目内容为扩建DSA、口腔CT、64排螺旋CT、DR和移动X光机各1台，其均为医用X射线装置。虽然各医用X射线装置因诊断目的不同有一定的差别，但其基本结构都是由产生X线的X线管、供给X线管灯丝电压及管电压的高压发生器、控制X线的“量”和“质”及曝光时间的控制装置，以及为满足诊断需要而装配的各种机械装置和辅助装置即外围设备组成。 2、工艺分析 （1）工作原理 本项目DSA、DR、64排螺旋CT、口腔全景X光机、牙科X射线机、口腔CT以及移动X光机均为采用X射线进行摄影或透视的技术设备。上述设备中产生X射线的装置主要由X射线管和高压电源组成。X射线管由安装在真空玻璃壳中的阴极和阳极组成（详见图9-1），阴极是钨制灯丝，它装在聚焦杯中，当灯丝通电加热时，电子就“蒸发”出来，而聚焦杯使这些电子聚集成束，直接向嵌在金属阳极中的靶体射击。靶体一般采用高原子序数的难熔金属制成。高电压加在X射线管的两极之间，使电子在射到靶体之前被加速达到很高的速度，这些高速电子到达靶面为靶所突然阻挡从而产生X射线。 图9-1 典型X射线管结构图 DSA是利用影像增强器将透过人体后已衰减的未造影图像的Χ线信号增强，再用高分辨率的摄像机对增强后的图像作一系列扫描。扫描本身就是把整个图像按一定的矩阵分成许多小方块，即象素。所得到的各种不同的信息经模／数(A／D)转换成不同值的数字信号，然后存储起来。再把造影图像的数字信息与未造影图像的数字信息相减，所获得的不同数值的差值信号，经数／模(D／A)转制成各种不同的灰度等级，在监视器上构成图像。由此，骨骼和软组织的影像被消除，仅留下含有造影剂的血管影像，从而大大提高血管的分辨率。 64排螺旋CT是计算机断层X射线摄影术（Computed Tomography）的简称，它使用了精确准直的X射线从各种不同的离散角度扫描所关注的平面，利用探测器记录透射光束的衰减量，并经过数学运算，电子计算机处理相应数据，从而产生一个以检查层的相对衰减系数为依据的躯体横断面的影像。 DR和口腔全景X光机等X射线机是利用X射线对人体不同组织穿透力不同的原理，寻找病灶部位、形状及体积大小并予以定位、摄影，以胶片或荧光屏等方式记录或观察被检部位影像。 （2）操作流程 ①CT机 CT机主要操作流程为：确定患者体层摄影的体位，扫描定位，投照摆位，屏气曝光。扫描过程中，X线球管不停顿地发射X线，扫描床持续同步前移，实现无间断容积数据采集。 ②DSA DSA装置诊断时，患者仰卧并进行无菌消毒，局部麻醉后，经皮穿刺静脉，送入引导钢丝及扩张管与外鞘，退出钢丝及扩张管将外鞘保留于静脉内，经鞘插入导管，推送导管，在X透视下将导管送达上腔静脉，顺序取血测定静、动脉，并留X线片记录，探查结束，撤出导管，穿刺部位止血包扎。 ③DR和口腔全景X光机等X射线机 依据X线检查单，核对摄影部位，确定投照条件，患者摆位，有时需屏气，曝光。

二、污染源项 1、正常工况 由X射线装置的工作原理可知，电子枪产生的电子经过加速后，高能电子束与靶物质相互作用时将产生轫致辐射，即X射线，其最大能量为电子束的最大能量。这种X射

线是随机器的开、关而产生和消失。本项目使用的X射线装置在非诊疗状态下不产生射线，只有在开机并处于出线状态时才会发出X射线。由于射线能量较低，故不必考虑感生放射性问题。因此，在开机出线状态下，X射线成为污染因子。 X射线在开机时产生，关机时消失，没有剩余辐射和空气活化问题。 2、事故工况 井冈山大学附属医院配置的X射线装置的X线的照射量率与管电压和管电流有关，一般管电流增加照射量率也将增加。但是，当采用较大管电流时，开机时间将缩短至零点零几秒，因此，总照射量不会有明显的增加。X射线装置受开机和关机控制，关机时没有射线发出。在意外情况下，可能出现的辐射事故（事件）如下： （1）X射线装置发生X射线无法停束故障。 （2）工作人员或病人家属在防护门关闭前尚未撤离照射室，X射线装置运行可能产生误照射。 （3）安全装置发生故障状况下，人员误入正在运行的X射线装置照射室。

表10   辐射安全与防护

一、项目安全设施 医院各X射线装置应用场所均由根据江西省职业病防治研究院进行了设计。各X射线装置的机房设置为控制区并禁止非工作人员进入控制区内，机房周边区域设置为监督区。根据《井冈山大学附属医院数字减影血管造影系统（DSA）建设项目职业病危害放射防护预评价报告表》（江西省职业病防治研究院）和《井冈山大学附属医院口腔CT机房建设项目职业病危害放射防护预评价报告表》（江西省职业病防治研究院)以及建设单位提供资料，各X射线装置辐射防护措施如表10-1。 表10-1 各X射线装置防护措施一览表 X射线装置名称; 项目; 厚度; 备注. DSA; 面积及层高; 面积约为6m×7.4m=44.4m2，层高3.2m. 四周屏蔽墙; 东墙为24cm粘土实心砖墙；南墙靠外走廊侧为钢架挂2.5mm铅当量铅皮，南墙靠设备间侧为钢架挂2mm铅当量铅皮；西墙为钢架挂2.5mm铅当量铅皮；北墙为钢架挂3mm铅当量铅皮。. 顶棚; 10cm钢筋水泥浇筑. 地板; 10cm钢筋水泥浇筑+2mm铅当量钡水泥. 防护门; 铅板屏蔽门; 大门铅当量为2.5mm、小门铅当量为2mm. 观察窗; 密闭铅玻璃窗; 铅当量为3mm. 其他; ①设置监视和对讲设备。②门外设置安全指示灯及电离辐射警告标志。③机房内设置通风系统。④工作人员在操作室操作并配戴个人剂量计。⑤介入室配备铅衣、铅帽、铅围脖11套。⑥DSA自带铅皮和铅玻璃对室内介入操作人员进行防护。. DR; 面积及层高; 面积约为4m×7.5m =30m2，层高3.2m. 四周屏蔽墙; 40cm; 屏蔽墙体为粘土实心砖墙. 顶板; 30cm; 混凝土结构. 防护门; 铅板屏蔽门; 铅当量为2mm. 观察窗; 密闭铅玻璃窗; 铅当量为2mm. 其他; ①设置监视和对讲设备。②门外设置安全指示灯及电离辐射警告标志。③机房内设置通风系统。④工作人员操作时佩带个人剂量计。. 64排螺旋CT; 面积及层高; 面积约为6m×7m =42m2，层高4.2m. 四周屏蔽墙; 40cm粘土实心砖墙+2cm钡水泥浆. 顶板; 30cm混凝土结构. 防护门; 铅板屏蔽门; 铅当量为3mm. 观察窗; 密闭铅玻璃窗; 铅当量为3mm. 其他; ①设置监视和对讲设备。②门外设置安全指示灯及电离辐射警告标志。③机房内设置通风系统。④工作人员操作时佩带个人剂量计。⑤机房内配置铅衣1件、铅帽1顶。. 口腔全景X光机 牙科X射线机; 面积及层高; 面积约为2.5m×5m =12.5m2，层高3.2m. 四周屏蔽墙; 屏蔽墙体为37cm粘土实心砖墙，东、北面开有普通玻璃窗。. 顶板、地板; 10cm; 钢筋水泥浇筑. 防护门; 铅板屏蔽门; 铅当量为2mm. 观察窗; 密闭铅玻璃窗; 铅当量为2mm. 其他; ①门外设置安全指示灯及电离辐射警告标志。②工作人员操作时佩带个人剂量计。③机房内配备2mm铅当量铅屏风1个，铅衣1件，铅帽1顶。. 口腔CT; 面积及层高; 面积约为2.1 m×2.7 m=5.7 m2，，层高3.2m. 四周屏蔽墙; 外墙体为24cm粘土实心砖墙，内墙体为24cm空心砖+3 mm铅当量硫酸钡水泥。. 顶板、地板; 10cm钢筋水泥浇筑+1mm铅当量钡水泥. 防护门; 铅板屏蔽门; 铅当量为2mm. 观察窗; 密闭铅玻璃窗; 铅当量为2mm. 其他; ①门外设置安全指示灯及电离辐射警告标志。②工作人员操作时佩带个人剂量计。. 移动X光机; 移动X光机在病房内使用，曝光时病房内无其他人员，操作人员通过约7m长的控制线在病房外进行远距离操作。.

二、三废的治理 本项目为医用X射线装置应用项目，使用过程中无放射性废水、放射性废气及放射性固体废物产生。

表11   环境影响分析

一、建设阶段对环境影响 井冈山大学附属医院的DSA、64排螺旋CT、DR、口腔全景X光机、牙科X射线机、口腔CT和移动X光机已经建设完毕并投入了试运行，故不对其建设或安装过程进行环境影响评价。

- 二、运行阶段对环境的影响 - 1、剂量评价 - （1）工作人员和公众年有效剂量评价 - 为确定医院64排螺旋CT、DR、DSA、口腔CT、口腔全景X光机、牙科X射线机及移动X光机运行过程中对操作人员和公众产生的附加辐射剂量，同时估算放射性工作对公众造成的辐射环境影响，对医院已建项目运行过程中对辐射工作人员和公众进行附加辐射剂量估算评价。 个人年有效剂量当量计算模式如下： Hγ=Dγ×T×0.7×10-6(mSv)……………………………………公式① 式中：Hγ—γ辐射外照射人均年有效剂量，mSv； Dγ—γ辐射剂量率，nSv/h； T—年工作时间，h； 0.7—剂量率与有效剂量之间的转换系数。 - 因DSA介入操作人员操作时虽穿戴铅衣、铅帽、铅围脖等防护用品，但无法做到全身防护。故本次评价采取偏保守估算，本项目DSA介入室内操作人员的附加辐射剂量率为介入操作位开机状态下的未经屏蔽状态下的辐射剂量率监测的最大值与关机状态下操作位辐射剂量率之差，年工作时间为透视及曝光时间之和；64排螺旋CT、DR、口腔全景X光机、牙科X射线机和口腔CT操作人员的附加辐射剂量率为各射线装置开机状态下控制室内监测数值中最高值（表8-3中带*号的数值）与该点关机状态下的辐射剂量率之差； 移动X光机为操作位开机状态下与该点关机状态下的辐射剂量率之差。 - 口腔科1名辐射工作人员同时负责口腔全景X光机、牙科X射线机和口腔CT的操作。 - ②对公众成员 - 射线装置附加辐射剂量率为各装置开机状态下机房周边监测数值中最高值与其关机时辐射剂量率之差，时间为曝光时间的四分之一。 - 医院新增的射线装置所致工作人员和公众成员最大附加年有效剂量估算列表11-1。 - 表11-1 医院已建射线装置所致工作人员和公众最大附加年有效剂量估算表 - 设备 - 名称; - 对象; - 辐射剂量率; - 辐射剂量率本底; - 附加辐射剂量率; - 年曝光（工作）时间(h); - 附加年有效剂量（mSv/a). - (nSv/h). - DSA; - 控制室工作人员; 115; 112; 3; - 8.7+130=139; 2.91×10-4. - 介入位 - 工作人员; - 曝光; 8310; 112; 8198; - 1560人次/a×20s/人次=8.7; 0.05. - 透视; 2470; 112; 2358; - 1560人次/a×5min/人次=130; 0.21. - 介入位工作人员合计; 0.26. 公众人员; 115; 112; 3; - 139/4=34.8; 7.3×10-5. 64排螺旋CT; 工作人员; 343; 126; 217; 32760部位/a×4s/部位=36.4; 5.53×10-3. 公众成员; 239; 126; 113; 36.4/4=9.1; 7.20×10-4. DR; 工作人员; 269; 118; 151; 54600人次/a×0.7s/人次=10.6; 1.11×10-3. 公众成员; 129; 125; 4; 10.6/4=2.7; 7.56×10-6. 口腔全景X光机; 工作人员; 198; 122; 76; 2100人次/a×10s/人次=5.83; 3.10×10-4. 公众成员; 213; 129; 84; 5.83/4=1.46; 8.58×10-5. 牙科X射线机; 工作人员; 133; 129; 4; 4200人次/a×1s/人次=1.17; 3.28×10-6. 公众成员; 125; 122; 3; 1.17/4=0.3; 6.3×10-7. 口腔CT; 工作人员; 565; 134; 431; 1100人次/a×27s/人次=8.25; 2.49×10-3. 公众成员; 218; 139; 79; 8.25/4=2.1; 1.16×10-4. 口腔科辐射工作人员; 2.80×10-3. 移动X光机; 工作人员; 132; 125; 7; 750人次/a×1s/人次=0.21; 1.03×10-6. 公众成员; 132; 125; 7; 0.21/4=0.05; 2.57×10-7. 表11-1偏保守估算结果表明，医院新增的射线装置对工作人员职业照射的最大附加年有效剂量值在1.03×10-6～0.26mSv范围内，显著低于管理限值5mSv。同样，对公众照射的最大附加年有效剂量值在2.57×10-7～7.20×10-4mSv范围内，显著低于管理限值0.1mSv。 - 2、放射工作人员个人剂量及其评价 医院现有辐射工作人员个人剂量监测结果见11-2和附件13。 表11-2 医院放射工作人员个人剂量监测结果表 单位：mSv 序号; 科室; 姓名; 15/1-3; 15/4-6; 15/7-9; 15/10-12; 年剂量（mSv）. 1; 介入放射学; 张涛; 0.04; 0.04; 0.04; 0.48; 0.60. 2; 张永成; 0.04; 0.27; 0.04; 0.04; 0.39. 3; 彭黎兰; 0.04; 0.14; 0.04; /; /. 4; 王俊谊; 0.11; 0.04; 0.04; 0.71; 0.90. 5; 黄涧辉; 0.08; 0.12; 0.04; 0.22; 0.46. 6; 黄贵奇; 0.04; 0.04; 0.40; 0.04; 0.52. 7; 刘旭阳; 0.04; 0.04; 0.35; 0.04; 0.47. 8; 宋小琴; 0.04; 0.04; 0.04; 0.45; 0.57. 9; 王丹; 0.04; 0.06; 0.04; 0.50; 0.64. 10; 危宏辉; 0.21; 0.04; 0.37; 0.11; 0.73. 11; 龚国华; 0.04; 0.04; 0.04; 0.12; 0.24. 12; 吴火生; 0.04; 0.04; 0.04; 0.75; 0.87. 13; 谢明玉; 0.09; 0.04; 0.31; 0.06; 0.50. 14; 陈添华; 0.40; 0.04; 0.04; 0.04; 0.52. 15; 黄宏亮; 0.04; 0.04; 0.33; 0.06; 0.51. 16; 欧阳至吉; 0.04; 0.04; 0.50; 0.07; 0.65. 17; 邱春雷; 0.04; 0.04; 0.04; 0.04; 0.16. 18; 郭海波; 0.70; 0.04; 0.04; 0.04; 0.82. 19; 黄玲; 0.09; 0.04; 0.04; 0.04; 0.21. 20; 龙传; /; /; 0.04; 0.04; 0.08. 21; 肖小燕; /; /; /; 0.22; /. 22; 胡国花; /; /; /; 0.08; /. 23; 牙科; 李淑娟; 0.04; 0.41; 0.08; 0.15; 0.68. 24; 远距离治疗; 欧阳建红; 0.04; 0.10; 0.05; 0.04; 0.23. 25; 万辉; 0.04; 0.09; 0.05; 0.06; 0.24. 26; 练建平; 0.04; 0.07; 0.35; 0.06; 0.52. 27; 宁徐纺; 0.04; 0.05; 0.08; 0.08; 0.25. 28; 肖军林; 0.04; 0.14; 0.07; 0.04; 0.29. 29; 杨丽云; 0.04; 0.10; 0.06; 0.04; 0.24. 30; 朱晨; 0.04; 0.11; 0.06; 0.05; 0.26. 31; X射线诊断; 胡柏; 0.04; 0.10; 0.05; 0.06; 0.25. 32; 刘培文; 0.11; 0.06; 0.07; 0.06; 0.30. 33; 刘晖; 0.16; 0.11; 0.08; 0.10; 0.45. 34; 王伟; 0.04; 0.06; 0.05; 0.04; 0.19. 35; 刘自军; 0.04; 0.08; 0.06; 0.05; 0.23. 36; 芦荣; 0.04; 0.06; 0.05; 0.05; 0.20. 37; 童群; 0.04; 0.10; 0.05; 0.05; 0.24. 38; 曾冰欣; 0.04; 0.04; 0.42; 0.04; 0.54. 39; 李晓琴; 0.10; 0.10; 0.05; 0.05; 0.30. 40; 喻剑伟; /; /; /; 0.04; /. 41; CT室; 张海平; 0.08; 0.07; 0.06; 0.06; 0.27. 42; 陈朝昆; 0.57; 0.12; 0.05; 0.05; 0.79. 43; 朱丰; 0.04; 0.04; 0.04; 0.12; 0.24. 44; 郭美苑; 0.04; 0.04; 0.06; 0.09; 0.23. 45; 熊春; 0.04; 0.11; 0.06; 0.07; 0.28. 46; 危勇; 0.04; 0.10; 0.07; 0.06; 0.27. 47; 孔繁思; 0.04; 0.04; 0.07; 0.04; 0.19. 48; 邱佳; 0.04; 0.27; 0.05; 0.05; 0.41. 49; 李玥; /; /; /; 0.08; /. 50; 邱声涛; /; /; /; 0.05; /. 51; 王琨; /; /; /; 0.05; /. 52; 曾祥斌; /; /; /; 0.05; /. 注：彭黎兰第4季度调离了辐射工作岗位，龙传、肖小燕、胡国花、喻剑伟、李玥、邱声涛、王琨、曾祥斌均为2015年新增辐射工作人员。 从医院2015年度个人年有效剂量监测结果可知，医院所有辐射工作人员的年有效剂量在0.16～0.90 mSv范围内，均低于管理限值5mSv/a。 综上所述，医院新增的DSA、64排螺旋CT、DR、口腔全景X光机、牙科X射线机和移动X光机在采取相关辐射防护措施后，各设备正常运行期间对工作人员及环境的影响较小。 - 3、各射线装置机房辐射防护措施符合性分析 医院X射线装置机房辐射防护措施合理性分析采用《医用X射线诊断放射防护要求》（GBZ 130-2013）进行分析，CT采用《X射线计算机断层摄影放射防护要求》（GBZ 165-2012）进行分析，医院X射线装置的辐射防护措施符合性分析见表11-3。 表11-3 医院X射线装置辐射防护措施符合性分析表 射线装置类型; 标准防护要求; 本项目方案; 符合性. 64排螺旋CT; CT机房应有足够的使用空间，面积应不小于30m2，单边长度不小于4m。机房内不应堆放无关杂物。; 本项目64排螺旋CT机房最小单边长度为6.0m，最小面积为42m2。; 符合. CT机房的墙壁应有足够的防护厚度，机房外人员可能受到照射的年有效剂量小于0.25mSv（相应的周有效剂量小于5μSv），距机房外表面0.3m处空气比释动能率<2.5μGy/h。; 表8-3监测结果表明，医院新增的64排螺旋CT在正常开机运行状态下，机房周边各监测点的X-γ剂量率在119～343nSv/h之间；表8-4剂量估算表明，机房外人员可能受到照射的年有效剂量最大为7.20×10-4mSv。; 符合. CT机房外明显处设置电离辐射警告标志，并安装醒目的工作状态指示灯。; CT机房门外设置了电离辐射警告标志和工作指示灯。; 符合. CT机房应保持良好的通风; CT机房设置了通风系统。; 符合. CT机房：有用线束与非有用线束方向，一般工作量，铅当量2mm；有用线束与非有用线束方向，较大工作量，铅当量2.5mm。; 由表7-2可知，CT机房机房四周墙体、铅玻璃观察窗、铅防护门、机房顶板及底板铅当量均≥3mm。; 符合. DSA、DR、口腔全景X光机、牙科X射线机、口腔CT; 每台X射线机应设有单独的机房，机房应满足使用设备的空间要求。 单管头X射线机面积应不小于20m2，单边长度不小于3.5m。 牙科全景机、口腔CT坐位扫描／站位扫描：机房内最小有效使用面积5m2，单边长度不小于2m。 口内牙片机：机房内最小有效使用面积3m2，单边长度不小于1.5m。; DSA：机房面积44.4 m2，最小单边长6m； DR：机房面积30 m2，最小单边长4m； 口腔全景X光机和牙科X射线机：机房面积12.5 m2，最小单边长2.5m； 口腔CT：机房面积5.7m2，最小单边长2.1m；; 符合 口腔全景X光机和牙科X射线机在同一性机房使用，但不同时曝光。. 机房应设有观察窗或摄影装置，其设置的位置便于观察到患者和受检者的状态。; 医院新增的X射线装置（DSA、DR、口腔全景X光机、牙科X射线机、口腔CT）机房设有铅玻璃观察窗。; 符合. 机房内布局要合理，应避免有用线束直接照射门、窗和管线口位置；不得堆放与该设备诊断工作无关的杂物；机房应设置动力排风装置，保持良好的通风。; X射线装置机房有用线束未直接照射门、窗和管线口位置，机房内设有通风系统。; 符合. 机房门外应有电离辐射标志、放射防护注意事项、醒目的工作状态指示灯，灯箱处应设警示语句；机房门应有闭门装置，且工作状态指示灯和与机房相同的门能有效联动。; X射线装置机房门外均设置了电离辐射警告标志和工作指示灯。; 符合. X射线设备机房屏蔽防护应满足如下要求： 标称125kV以上的摄影机房：有用线束方向铅当量3mm，非有用线束方向铅当量2mm； 牙科全景机房（有头颅摄影）：有用线束方向铅当量2mm，非有用线束方向铅当量1mm； 口内牙片机房：有用线束方向铅当量1mm，非有用线束方向铅当量1mm； 介入X射线设备机房：有用线束方向铅当量2mm，非有用线束方向铅当量2mm。; 由表7-2可知，DR机房四周墙体、机房顶板及底板铅当量均不低于3mm；非有用线束方向的防护门及观察窗的铅当量为2mm。 口腔全景X光机和牙科X射线机：机房机房四周墙体（西墙除外）、机房顶板及底板铅当量均不低于2mm；非有用线束方向的防护门及观察窗的铅当量为2mm。 DSA：机房机房四周墙体、机房顶板及底板铅当量均不低于3mm；非有用线束方向的大防护门、小防护门和观察窗的铅当量分别为2.5mm、2mm和3mm。; 除口腔全景机西墙开设普通玻璃窗外，其他均符合. 在距机房屏蔽体外表面0.3m处，机房的辐射屏蔽防护，应满足下列要求：具有透视功能的X射线机在透视条件下检测时，周围剂量当量率控制目标值应不大于2.5μSv/h。; - 表8-3监测结果表明，医院X射线装置在正常使用条件下，机房周边各点X-γ剂量率监测结果在（108～565）nSv/h之间。; 符合. 其他; 配备适量的符合防护要求的各种辅助防护用品，如铅衣、铅手套、铅围裙等; CT室和DSA机房配置了铅衣、铅帽、铅手套、铅围脖等防护用品。; 符合. 由表11-3可知，医院X射线装置除口腔全景X光机机房西墙开设普通玻璃窗外，其他机房均按相关标准要求进行了设计，机房的辐射防护措施符合相关规定要求。口腔全景X光机机房西墙外为井冈山大道，通过对机房楼上及楼下的监测结果可知，口腔全景X光机的运行对临近普通玻璃窗外的楼上和楼下没有影响。 - 4、建设单位从事核技术能力评价 本项目内容为医院扩建DSA、64排螺旋CT、DR、口腔全景X光机、牙科X射线机、口腔CT和移动X光机各1台，其中DSA为Ⅱ类射线装置，其他均为Ⅲ类射线装置。通过对医院的现场调查，结合《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》（2008年修订 国家环境保护部第3号令）第十六条使用放射性同位素、射线装置的单位申请领取许可证所要求的申请条件，医院在各方面的执行情况见表11-4。 表11-4 与放射性同位素与射线装置安全许可管理办法对照检查结果 国家环境保护总局令第31号要求; 公司情况; 符合 情况. 使用Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类放射源，使用Ⅰ类、Ⅱ类射线装置的，应当设有专门的辐射安全与环境保护管理机构，或者至少有1名具有本科以上学历的技术人员专职负责辐射安全与环境保护管理工作。; 医院设置预防保健科为辐射安全与环境保护管理机构，并有1名本科学历人员负责医院的辐射防护与安全工作。; 符合. 从事辐射工作的人员必须通过辐射安全和防护专业知识及相关法律法规的培训和考核。; 医院共有辐射工作人员45人，其中4人于2010年和11人于2012年参加了环保主管部门组织的辐射安全与防护培训并取得合格证（见附件12）。医院将尽快安排其他辐射工作人员参加省环保部门组织的辐射安全和防护培训。; 符合. 放射性同位素与射线装置使用场所有防止工作人员和公众受到意外照射的安全措施。; 本项目各X射线装置机房门口均设置电离辐射警告标志和工作指示灯。; 符合. 配备与辐射类型和辐射水平相适应的防护用品和监测仪器，包括个人剂量测量报警、辐射监测等仪器。使用非密封放射性物质的单位还应当有表面污染监测仪。; 医院所有辐射工作人员（包括本项目X射线装置的37名辐射工作人员）均配备了个人剂量计，并进行职业健康检查，建立了个人剂量档案（见附件13）和职业健康监护档案（见附件14）。 CT室和DSA机房配置了铅衣、铅帽、铅围脖、铅屏风等防护用品。 医院已配备了1台便携式χ-γ剂量率仪、1台表面沾污仪和1台900型Radiation Scanner手持式剂量仪。; 符合. 有健全的操作规程、岗位职责、辐射防护和安全保卫制度、设备检修维护度、放射性同位素使用登记制度、人员培训计划、监测方案等。; 医院已制定了完善的操作规程、岗位职责、辐射防护和安全保卫制度、设备检修维护制度以及人员培训计划和监测方案。本项目各机房均张贴的操作规程和规章制度。; 符合. 有完善的辐射事故应急措施。; 医院制定了放射性事件应急处理预案。; 符合. 本项目各机房防护条件和机房周边X-γ剂量率均满足《医用X射线诊断放射防护要求》（GBZ 130-2013）和《X射线计算机断层摄影放射防护要求》（GBZ 165-2012）中要求；医院新增的射线装置对工作人员职业照射的最大附加年有效剂量值在1.03×10-6～0.26mSv范围内，显著低于管理限值5mSv。同样，对公众照射的最大附加年有效剂量值在2.57×10-7～7.20×10-4mSv范围内，显著低于管理限值0.1mSv；医院相关的辐射安全管理也满足《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》（2008年修订 国家环境保护部第3号令）要求。 综上所述，医院从事辐射活动的技术能力符合相应法律法规的要求。

- 三、事故影响分析 X射线装置的X射线受开机和关机控制，关机时没有射线发出。在意外情况下，可能出现的辐射事故如下： （1）X射线装置发生X射线无法停束故障。 （2）工作人员或病人家属在防护门关闭前尚未撤离照射室，X射线装置运行可能产生误照射。 （3）安全装置发生故障状况下，人员误入正在运行的X射线装置照射室。 工作人员应严格按照操作规程操作，在确定探伤室没有人员停留后再开机，从而防止事故的发生。当发生事故时工作人员应立即关闭电源，减小事故的影响。

表12   辐射安全管理

一、辐射安全与环境保护管理机构的设置 为保证医院放射性同位素与射线装置应用项目的辐射防护措施的落实情况，医院设置专门的辐射安全与环境保护管理机构（预防保健科）和人员，认真贯彻执行国家环境保护法及地方有关环保法规，遵照《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB 18871-2002）中关于“营运管理”的要求，防止辐射污染，保护环境，保障公众的健康，减少人为因素导致人员意外照射事故的发生，并对项目产生的辐射影响进行监督管理。辐射安全与环境保护管理机构的主要职责如下： ⑴在院领导主持领导下对全院放射防护安全进行管理、监控。 ⑵组织放射工作人员接受放射防护法规、专业技术的知识培训。 ⑶监督放射性同位素与射线装置的使用以及放射性废物的处理及回收。 ⑷督促、检查各科室对医院放射工作管理制度的执行情况。 ⑸负责对放射源、放射装置及放射工作场所进行安全防护检查。 ⑹组织放射工作人员进行定期的健康检查，接受个人剂量监测。 ⑺放射源、设备遗失或发生放射事故时，组织有关人员采取应急安全处理，并向卫生监督部门及环保部门报告。

二、辐射安全管理规章制度 医院根据国家相关法律法规，并结合医院放射性同位素与射线装置应用情况，制定并执行了《辐射工作人员培训计划和监测方案》、《辐射防护和安全保卫制度》、《辐射防护安全操作规程》、《辐射管理人员工作职责》、《放射性同位素使用登记制度》、《放射性废物处理方案》、《设备检修维护制度》、《核医学科放射性质量保证大纲及质量控制检测计划》、《放射科放射质量保证大纲及质量控制检测计划》、《放射介入室放射质量保证大纲及质量控制检测计划》、《井冈山大学附属医院放射性事件应急处理预案》、《陀螺刀旋转式钴-60放射外科治疗系统的安全操作规程》、《放射治疗设备质量控制制度》、《放射源（安全、使用、贮存、退役）管理制度》等规章制度。医院各规章制度由各设备所在科室及辐射安全与环境保护管理机构根据实际情况共同制定，具有可操作性。规章制度落实到各个放射性同位素与射线装置应用科室，且部分规章制度张贴在应用场所。

三、辐射监测 1、医院现有核技术利用项目的辐射监测开展情况

（1）验收监测：医院已运行项目均已进行了环境保护竣工验收监测。 （2）辐射工作人员均进行了个人剂量监测。 （3）医院配备了医院已配备了1台便携式χ-γ剂量率仪、1台表面沾污仪和1台900型Radiation Scanner手持式剂量仪，定期对放射性同位素与X射线装置应用场所辐射环境情况进行监测，并记录存档。 2、本项目辐射监测计划 根据《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871－2002）、《辐射环境监测技术规范》（HJ/T 61-2001）及《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》国务院第449号令等相关标准和规范的要求，医院制定了监测计划。具体监测方案、监测项目和监测频率见表12-1。 表12-1 辐射监测计划 监测对象; 监测 方案; 监测点位; 监测项目; 监测 频率. DSA、DR、64排螺旋CT机、口腔CT、口腔全景X光机、牙科X射线机; 防护性能; 实测并 检查; 四周屏蔽墙外30cm处、操作位、观察窗、防护门门缝处、楼上或者楼下; X-γ辐射剂量率; 每年1次. 防护装置; /; 安全; 每天1次. 移动X光机; 防护性能; 实测并 检查; 操作位; X-γ辐射剂量率; 每年1次. 工作人员; 佩带个人剂量计; /; 个人累积剂量; 进行放射性工作时. 外环境; 实测; 机房南面居民楼; X-γ辐射剂量率; 每年1次. 3、医院拟采取的辐射监测 （1）此次项目内容取得环评批复后，按照国家相关法律法规规定，医院尽快申请竣工环境保护验收。 （2）医院将每年委托有资质的监测单位对本公司的射线装置的放射防护状况进行年度监测，并将监测数据上报给上级环境保护主管部门。

四、辐射事故应急 根据《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》，医院根据可能发生的辐射事故的风险，成立了以曾常爱为组长，张愈延为副组长，组员包括邹亦平、罗美华、曾晓元、谭立宇、赖章贤、胡春华等的放射事件应急领导小组，且制定了完善的的放射性事件应急处理预案（见附件11）。 若发生辐射事故，单位立即启动本单位的放射性事件应急处理预案，采取必要的防护措 施，并在2小时内填写《辐射事故初始报告表》，向当地环境保护主管部门、公安部门和卫生部门报告。 医院现有核技术利用项目至今未发生辐射事故。 医院还应做好以下工作： （1）每年应组织人员进行应急演练，并记录。 （2）应定期修改完善应急预案等相关规章制度。

表13   结论与建议

一、结论 （1）本项目的建设内容为DSA、DR、64排螺旋CT、口腔全景X光机、牙科X射线机、口腔CT和移动X光机。井冈山大学附属医院新增的X射线装置，将为病人提供一个更加优越的诊疗环境，具有明显的社会效益，同时将提高医院档次及服务水平，吸引更多的就诊人员，因而在保障病人健康的同时也为医院创造了更大的经济效益。虽然X射线装置在使用过程中会产生X射线，但采取辐射安全防护和辐射安全管理措施后可将X射线对周边环境影响降至最小，该项目给社会带来的利益远大于其可能引起的辐射影响。因此，本项目建设符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）中辐射防护“实践正当性”的要求。 （2）该项目属于综合医院项目，对照《产业结构调整指导目录》（2011年本，2013修正）的规定其属于国家鼓励类的项目，故该项目符合国家产业政策。 （3）各X射线装置机房选址合理，该项目方案整体可行。64排螺CT机房的辐射防护措施符合《X射线计算机断层摄影放射防护要求》（GBZ 165-2012）要求，其他X射线装置机房的辐射防护措施符合《医用X射线诊断放射防护要求》（GBZ 130-2013）要求。 - （4）表8-3监测结果表明，医院已建的DSA介入操作位X-γ剂量率为4160～8310 nSv/h，显著高于本底；64排螺旋CT控制室防护门外30cm和病人进出防护门外30cm处的X-γ剂量率分别为316～343 nSv/h 和228～239 nSv/h，DR观察窗外30cm处的X-γ剂量率为258～269 nSv/h，口腔全景X光机防护门外30cm和观察窗外30cm处的X-γ剂量率分别为125～213 nSv/h和120～198nSv/h，口腔CT防护门外30cm、观察窗外30cm处的X-γ剂量率为分别为183～565 nSv/h和132～138nSv/h，均远低于标准中2.5 μSv/h要求；各X射线机机房周边其他各监测点及移动X光机操作位的X-γ剂量率与本底水平相当。DSA介入操作位X-γ剂量率较高，在机房内操作时，工作人员必须佩戴好个人剂量计、穿好铅衣、铅帽、铅围脖等防护用品，同时合理安排操作人员轮流操作尽可能缩短受照时间。根据《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB 18871-2002）辐射防护要求中的防护与安全的最优化的原则，即在考虑了经济和社会因素之后，个人受照剂量的大小、受照的人数以及受照的可能性均保持在可合理达到的尽量低水平，建议医院医院在64排螺旋CT机房大防护门、小防护门外1m及口腔CT防护门外1m处划定警戒线并加“禁止靠近”字样，防止人员靠近受到不必要的照射。 （5）表11-1偏保守估算结果表明，医院新增的射线装置对工作人员职业照射的最大附加年有效剂量值在1.03×10-6～0.26mSv范围内，显著低于管理限值5mSv。同样，对公众照射的最大附加年有效剂量值在2.57×10-7～7.20×10-4mSv范围内，显著低于管理限值0.1mSv。 井冈山大学附属医院新增的X射线装置旨在改善患者就医环境，经评价分析，只要认真落实本报告提出的环境保护措施，严格按照程序操作，切实执行国家各项法规、制度，使本项目实践符合辐射实践的正当性、辐射防护的最优化、个人剂量的限制三原则，则该项目从辐射环保角度来说运营是可行的。 二、建议 建议项目单位认真做好以下几项工作： （1）医院应尽快安排未培训辐射工作人员参加环保主管部门组织的辐射防护与安全培训，并取得合格证。 （2）医院应每年进行一次对X射线装置机房周围环境的辐射监测，建立监测技术档案，并按相关规定向相关部门提交了《放射性同位素与射线装置安全和防护状况年度评估报告》。 （3）定期检查放射工作场所设置的电离辐射标志、工作指示灯和安全联锁装置。 （4）在取得环境保护行政主管部门对该报告表批复后，医院应根据《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》（国家环境保护总局第31号令）中的有关规定尽快向江西省环境保护厅辐射处申请更换辐射安全许可证。医院此次项目试运行三个月内应向环境保护行政主管部门申请竣工环境保护验收。 （5）医院若未来如需增加本报告表所涉及之外的污染源和射线装置或对其使用功能进行调整变动，则应按要求向有关环保部门进行申报，并按污染控制目标采取相应的污染治理措施，主动接受环保部门的监督管理。

表14 审批

区（县）环保部门预审意见： 经办人： 单位盖章 年 月 日

市环保部门预审意见： 经办人： 单位盖章 年 月 日

审批意见： 经办人： 单位盖章 年 月 日